Data/hora: 11/06/2024 18:41:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; MARTIN-NETO, L.; OSTE, R. de.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Construção de um ímã permanente para RMN.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeio: AUREMN, 1991.	
Páginas: 	p.16.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O NPDIA ja desenvolveu um espectrometro de RMN pulsado para analises quantitativas, baseado em um ima Varian modificado. Essa classe de espectrometros e uma importante ferramenta analitica usada em industrias quimicas em geral, de alimentos, agroindustrias, entre outras. Para o dominio de toda a fabricacao deste tipo de espectrometro, construiu-se um ima permanente com dois cilindros de alnico V, de 13cm de diametro e 15cm de comprimento. Essas pecas foram presas a uma caixa de aco e magnetizadas ate saturacao. O campo ficou em 0,35 tesla (15MHz para hidrogenio) em um gap de 34mm e com pecas polares de 10cm de diametro. A homogeneidade otida foi similar a do Varian modificado, satisfazendo todas as necessidades para ser usado em um espectrometro para analise quantitativa.	
Palavras-Chave: 	EMBRAPA-CNPDIA; Espectroscopia; Íma; Ímã permanente; Instrumentação; NMR; Nuclear magnetic resonance; Ressonância magnética nuclear; RMN; Spectrometer.	
Thesagro: 	Equipamento; Espectrômetro.	
Thesaurus Nal: 	equipment; instrumentation; spectroscopy.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5195-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00011 -  - 1991.00011 - DIS
CNPDIA - (5196-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00012 -  - 1991.00012 - DIS