Data/hora: 09/06/2024 21:27:17

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | COLNAGO, L. A.; MARTIN-NETO, L.; OSTE, R. de.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Construção de um ímã permanente para RMN.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeio: AUREMN, 1991.
Páginas: | p.16.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O NPDIA ja desenvolveu um espectrometro de RMN pulsado para analises quantitativas, baseado em um ima Varian modificado. Essa classe de espectrometros e uma importante ferramenta analitica usada em industrias quimicas em geral, de alimentos, agroindustrias, entre outras. Para o dominio de toda a fabricacao deste tipo de espectrometro, construiu-se um ima permanente com dois cilindros de alnico V, de 13cm de diametro e 15cm de comprimento. Essas pecas foram presas a uma caixa de aco e magnetizadas ate saturacao. O campo ficou em 0,35 tesla (15MHz para hidrogenio) em um gap de 34mm e com pecas polares de 10cm de diametro. A homogeneidade otida foi similar a do Varian modificado, satisfazendo todas as necessidades para ser usado em um espectrometro para analise quantitativa.
Palavras-Chave: | EMBRAPA-CNPDIA; Espectroscopia; Íma; Ímã permanente; Instrumentação; NMR; Nuclear magnetic resonance; Ressonância magnética nuclear; RMN; Spectrometer.
Thesagro: | Equipamento; Espectrômetro.
Thesaurus Nal: | equipment; instrumentation; spectroscopy.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5195-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00011 -  - 1991.00011 - DIS
CNPDIA - (5196-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00012 -  - 1991.00012 - DIS