Data/hora: 10/06/2024 10:12:03

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 15/06/1999
Data da última atualização: | 26/06/2019
Autoria: | BERBERT, P. A.; STENNING, B. C.
Afiliação: | PEDRO AMORIM BERBERT, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; BRIAN CHRISTOPHER STENNING, Cranfield University/Silsoe College/Postharvest Technology Department.
Título: | Redução da influência da massa específica na determinação do teor de umidade de sementes de trigo.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 4, p. 641-50, abr. 1999
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Density-independent moisture content measurement of wheat seed.
Conteúdo: | A medicao da capacitancia e da condutancia de um capacitor contendo amostras de trigo permite a determinacao de duas de suas propriedades dieletricas: a permissividade relativa (E') e o fator de perda dieletrica (E"). A utilizacao dessas propriedades, medidas simultaneamente em duas frequencias de oscilacao do campo eletrico, permite reduzir ou eliminar o efeito da massa especifica aparente na determinacao do teor de umidade do trigo. Tal procedimento torna possivel o monitoramento continuo e em tempo real, sem a necessidade de retirar amostras, do teor de umidade de uma coluna de graos em movimento, situacao em que ocorrem as maiores variacoes na massa especifica do produto. O objetivo deste trabalho consistiu na obtencao de equacoes que permitam reduzir ou eliminar o efeito da massa especifica na determinacao em linha do teor de umidade do trigo. Foram utilizadas amostras das variedades Hussar, Mercia e Hereward com teor de umidade entre 11% e 22% b.u. e massa especifica no intervalo 666 kg m-3 < ou - p < ou - 873 kg m-3. A equacao que apresentou melhor desempenho permite calcular o teor de umidade do trigo com erros-padrao de calibracao e de predicao de 0,4 e 0,5 ponto percentual, respectivamente.
Palavras-Chave: | Capacitância; Dieletric properties; Dieletric propertis; Instrumentação; Propriedades dielétricas.
Thesaurus Nal: | capacitance; instrumentation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/12986/1/pab97_115.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (12986-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPT - (10228-1) - EMB - AP - DD -  -  -  - DIS