Data/hora: 29/04/2024 00:01:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Caprinos e Ovinos.	
Data corrente: 	15/01/2019	
Data da última atualização: 	23/09/2019	
Autoria: 	PRINCE, S.; BOMFIM, M. A. D.; ANGERER, J.; TEDESCHI, L. O.	
Afiliação: 	STEPHEN PRINCE, Texas A&M Agrilife/Blackland Research and Extension Center; MARCO AURELIO DELMONDES BOMFIM, CNPC; JAY ANGERER; LUIS ORLINDO TEDESCHI.	
Título: 	Efeito da temperatura da amostra na análise de fezes por infravermelhor próximo (NIR) com tecnologia de transmissão por arranjo de diodo.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília, DF. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 3 f. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: A tecnologia NIR com transmissão por arranjo diodo permite que espectros sejam obtidos em amostras fecais frescas reduzindo do tempo de análise. Entretanto, o alto teor de umidade associado à temperatura no momento da coleta dos espectros, pode afetar a precisão e acurácia das estimativas. O objetivo com este trabalho foi avaliar o efeito de quatro temperaturas (5, 10, 15 e 21oC ) das amostras fecais no momento da coleta dos espectros em equipamentos NIR com tecnologia de transmissão por arranjo de diodo. As amostras experimentais foram scaneadas e seu conteúdo em matérica pré-seca fecal (MPSF) estimado usando uma equação calibrada com espectros coletados em temperatura ambiente (21oC). Foram avaliadas a precisão e a acurácia, a distância de Mahalanobis e as diferenças espectrais. Somente nas amostras à 21oC o modelo conseguiu predizer adequadamente os valores de MPSF. Houve dissimilaridade espectral entre amostras a 5 e 10oC em relação ao conjunto utilizado no desenvolvimento da equação. A subtração espectral demonstrou que as principais alterações na absorção de radiação infravermelha foram nas regiões entre 1.100-1.300nm, 1.300-1.500 e logo após 1.500nm. Conclui-se que a redução na temperatura da amostra afeta o espectro e reduz a acurácia e precisão das estimativas quando a equação é desenvolvida a partir do scaneamento de amostras em temperatura ambiente. [Effect of sample temperature on fecal analysis using diode array NIR technology]. Abstract: The collection of fecal spectra for analysis in near infrared has been conducted using dry and ground samples. The NIR technology with diode array transmission allows to collect spectra in samples as received in the laboratory reducing the analyses time. However, the high moisture content associated to temperature in the time of sample scanning may affect the precision and accuracy of prediction. This work was carried out to evaluate the effect of three temperatures (5, 10, 15 and 20oC) in the time of spectra collection in diode array transmission NIR equipment on the precision and accuracy of field DM content (60oC). Equation for field DM was calibrated using spectra collected at room temperature (21oC) in the same equipment and used to predict field DM of experimental samples. We evaluated the precision and accuracy, spectral distance (Mahalanobis) and the spectral differences. The prediction was suitable only on samples scanned at 21oC. Samples scanned at 5 and 10oC showed high spectral differences than those collected at 15 or 20oC when compared with the calibration spectra. The spectral subtraction showed that temperature affected the absorption of NIR in regions 1,100-1,300nm, 1,300-1,500 and around the upper level of 1,500nm. Reducing the temperature affect the spectra and reduce the precision and accuracy of prediction when the equation is calibrated by room temperature samples.	
Palavras-Chave: 	Análise espectral; Espectroscopia NIR; Fecal dry matter; FNIRS; Infrared spectrophotometry; Matéria seca fecal; NIRS; Spectrometry.	
Thesagro: 	Água; Espectrometria; Espectrômetro; Nutrição Animal.	
Thesaurus Nal: 	Spectral analysis.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190612/1/CNPC-2012-Efeito.pdf	
Registro original: 	Embrapa Caprinos e Ovinos (CNPC)	
Exemplares: 	CNPC - (38654-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS