Data/hora: 23/09/2024 12:43:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	BISCEGLI, C. I.; COLNAGO, L. A.; PANEPUCCI, H. A.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Cavidade de RPE de frequencia e acoplamento ajustáveis.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1991.	
Páginas: 	p.13.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Descreve-se a construcao de uma cavidade de RPE cuja frequencia de ressonancia pode ser variada entre 8,8 e 9,6 GHz. A cavidade cilindrica foi construida a partir de um tubo de latao. Suas dimensoes sao: diametro interno 4,15cm, comprimento (flange inferior) variavel de 3,0 a 4,0cm. A flange superior tambem de latao, se acopla ao guia de onda atraves de um iris retangular de 0,9x0,15cm. Um parafuso de teflon com 0,6cm de diametro por 2,4cm de comprimento permite ajustar o acoplamento. A entrada da microonda na cavidade e feita pelo campo eletrico. A amostra e colocada na cavidade atraves de um furo transversal ao cilindro, a 2,0cm da flange superior. Para os testes, realizados no espectrometro de RPE do IFQSC/USP, foram construidas 2 bobinas de modulacao montadas do lado de fora da cavidade. Experimentos de RPE com amostras de DPPH mostraram que a relacao sinal/ruido e comparavel as comerciais.	
Palavras-Chave: 	Cavidade; Cavidade de RPE; eletron-nucleo; ENDOR e DNP; Espectroscopia; Ressonância paramagnética eletrônica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5244-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00003 -  - 1991.00003 - DIS
CNPDIA - (5245-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00004 -  - 1991.00004 - DIS