Data/hora: 22/06/2024 11:16:03

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 30/04/2018
Data da última atualização: | 30/04/2018
Autoria: | CRUZ, N. R. N.; YAMAZAKI, M. A.; MARTINELLI, A. E.; MARTINATO, F.; SANTANA, A. E.
Afiliação: | Nathan R. N. Cruz, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Matheus A. Yamazaki, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Amanda E. Martinelli, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Fernanda Martinato, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Aureo E. Santana, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp.
Título: | Linearidade e carryover do contador hematológico Horiba Abx Micros ESV 60.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 345-349, fevereiro 2018
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Linearity and carryover of automated hematology counter Horiba  Abx Micros ESV 60.
Conteúdo: | O contador automático hematológico ABX Micros ESX 60 (Horiba Medical 2012) é analisador hematológico veterinário multi-espécie que realiza 50 contagens por hora, libera 18 parâmetros sanguíneos, além de fazer representações gráficas (histogramas) para leucócitos, hemácias e plaquetas. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do referido aparelho em relação à linearidade e carryover, através de controle comercial e de amostras de sangue provenientes da rotina do Laboratório de Patologia Clínica Veterinária. De acordo com resultados é possível afirmar que o presente aparelho possui um excelente coeficiente de linearidade (r2=0,99) nos parâmetros de leucócitos, eritrócitos e plaquetas em relação às diluições estudadas. Em relação aos carryoverhouve excelente desempenho do aparelho, contudo, houve valores não conformes nos parâmetros de CHCM e VPM em uma das metodologias realizadas que pode ser justificada pela limitação da fórmula que não considera a características do equipamento.
Palavras-Chave: | Automated hematology; Cell blood counter; Contador hematológico; Counter Horiba; Veterinary.
Thesagro: | Hematologia; Performance.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176150/1/Linearidade-e-carryover-do-contador-hematologico.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (62561-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS