Data/hora: 09/06/2024 07:46:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | ESCOBEDO, J. F.; PAULA, M. H. de; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | UNESP-Campus de Botucatu; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Linearidade de um piranômetro tipo estrela.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.41, n.7, p.325, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.12-D.1.10.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em estudos anteriores, mostramos os resultados das caracteristicas de um piranometro construido integralmente com tecnologia nacional: responsividade de 20,6 10E-6 V m2/W e constante de tempo 3,4 segundos. O instrumento de medida e composto por uma estrutura metalica em aco inoxidavel, uma cupula de quartzo, nivel de bolha, parafusos niveladores e conector eletrico. O sensor de radiacao e uma termopilha do tipo estrela, com 36 termopares de bismuto-antimonio, depositado em substrato de kapton. A termopilha foi obtida atraves de processos fotograficos e tecnicas de filmes finos. A fim de se verificar a linearidade do instrumento, a termopilha foi agora acoplada a um sistema eletronico desenvolvido com tecnologia BIMOS e CMOS de alta confiabilidade e toleranciaa falhas, pela EMBRAPA/UAPDIA de Sao Carlos e submetido a testes com luz natural. As principais caracteristicas do sistema eletronico sao: precisao de 2% ate 50 graus Celsius e resolucao de 0,1 cal/cm2.min. Para uma variacao de temperatura ambiente de 25 a 50 graus Celsius, o desvio padrao verificado na curva de linearidade foi de 0,5% e de 25 a 70 graus Celsius o desvio apresentado foi de 2%.
Palavras-Chave: | Linearidade; Piranômetro; Tipo estrela.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5795-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00023 -  - 1989.00023 - DIS