Data/hora: 18/06/2024 11:52:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; NAIME, J. M.; SILVA, A. M.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Determinação da distribuição do tamanho de partículas por atenuação de raios gama.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. São José dos Campos: UNIVAP-ID&D, 1996. p.112-117.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A distribuicao do tamanho das particulas (granulometria) e uma importante caracteristica, utilizada para a caracterizacao de solos. As tecnicas usuais sao o metodo da pipeta e o densimetro. As desvantagens destes metodos tradicionais sao a perturbacao causada na sedimentacao e o fato de serem trabalhosos e demorados. Atraves da atenuacao de um feixe colimado de radiacao gama, foi desenvolvido um metodo e um equipamento para a determinacao da distribuicao do tamanho de particulas atraves da sedimentacao das mesmas em um meio liquido. A curva da porcentagem em funcao do diametro e obtida pela medida da radiacao transmitida em diversos instantes na sedimentacao. Utiliza-se para tanto, uma adaptacao da lei de Lambert-Beer para a transmissao de um feixe de radiaca o gama e a lei de Stokes para a sedimentacao das particulas solidas em um meio liquido. O equipamento desenvolvido e composto de uma fonte de americio 241 com atividade de 300mCi, feixe com colimacao em forma de fenda (1mm de espessura por 15mm de largura por 20mm de profundidade), sistema para deteccao e contagem de radiacao gama, motor de passo para movimentacao da amostra em 18 niveis, sistema eletronico e software (linguagem C) para controle, contagem de fotons, temporizacao das medidas, armazenamento dos dados em memoria, calculo e transmissao dos dados para computador. O metodo e equipamentos desenvolvidos foram utilizados na determinacao da distribuicao do tamanho das particulas de solos e esferas de vidro, mas pode em principio ser utilizado na determinacao da distribuicao do tamanho de quaisquer outras particulas solidas. Os resultados com solos mostraram excelente correlacao com o metodo convencional de determinacao da grunolometria de solos.	
Palavras-Chave: 	Agricultural instrumentation; Analysis; Congresses; Congressos; Equipamentos; Equipments; Gamma rays; Granulometry; Instrumentacao agropecuaria; Raios gama; Soils; Solos; Techniques; Tecnicas.	
Thesagro: 	Análise; Granulometria.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5608-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00202 -  - 1996.00202 - DIS