Data/hora: 21/09/2024 13:35:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	MACEDO, A.; RODA, V. O.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFQSC.	
Título: 	Monitor para registro de distúrbios em rede C.A.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 15., maio 1992, Caxambu, MG. Programa e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1992.	
Páginas: 	p.173.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os disturbios presentes nas redes eletricas, tais como transientes, subtensoes, ruidos de radiofrequencia, "blackouts" etc. podem causar danos de inoperancia nos equipamentos eletronicos sensiveis. Para se evitarem tais problemas, devem ser adotadas protecoes, tais como o emprego de filtros, reguladores de tensao, grupos motogeradores, transformadores de isolacao etc. Para se ter um criterio exato sobre quais medidas devem ser adotadas, faz-se necessaria uma caracterizacao completa desses disturbios. Esta e a funcao do monitor para registro de disturbios em redes C.A., que se encontra em fase final de desenvolvimento. O equipamento e gerenciado por um microprocessador 82C86 da Intel e seus circuitos foram projetados de forma a decidirem, para a maioria dos eventos, se a leitura deve ser efetuada ou nao. Em caso afirmativo, esta e acionada atraves de um sinal de interrupcao. Com isto procurou-se minimizar o gargalo de Von-Neumann. Outra caracteristica relevante do sistema e a memoria de aquisicao. Esta se constitui de um banco de memorias 6264, fabricadas em tecnologia CMOS, alimentadas, quando o equipamento esta desligado, por baterias de 3,6V. Desta forma a placa, que e exclusiva para estas memorias, pode ser retirada e transportada ate um microcomputador, onde e feito o relatorio. Os programas foram desenvolvidos em linguagem C e possuem tambem algumas rotinas em linguagem montadora.	
Palavras-Chave: 	A; C; Monitor; Resíduos.	
Thesagro: 	Rede; Registro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5299-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00033 -  - 1992.00033 - DIS