Data/hora: 09/06/2024 09:31:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	09/03/2010	
Autoria: 	ESCOBEDO, J. F.; PAULA, M. H. de; CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	UNESP-Campus de Botucatu; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Linearidade de um piranômetro tipo estrela.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.41, n.7, p.325, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.12-D.1.10.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em estudos anteriores, mostramos os resultados das caracteristicas de um piranometro construido integralmente com tecnologia nacional: responsividade de 20,6 10E-6 V m2/W e constante de tempo 3,4 segundos. O instrumento de medida e composto por uma estrutura metalica em aco inoxidavel, uma cupula de quartzo, nivel de bolha, parafusos niveladores e conector eletrico. O sensor de radiacao e uma termopilha do tipo estrela, com 36 termopares de bismuto-antimonio, depositado em substrato de kapton. A termopilha foi obtida atraves de processos fotograficos e tecnicas de filmes finos. A fim de se verificar a linearidade do instrumento, a termopilha foi agora acoplada a um sistema eletronico desenvolvido com tecnologia BIMOS e CMOS de alta confiabilidade e toleranciaa falhas, pela EMBRAPA/UAPDIA de Sao Carlos e submetido a testes com luz natural. As principais caracteristicas do sistema eletronico sao: precisao de 2% ate 50 graus Celsius e resolucao de 0,1 cal/cm2.min. Para uma variacao de temperatura ambiente de 25 a 50 graus Celsius, o desvio padrao verificado na curva de linearidade foi de 0,5% e de 25 a 70 graus Celsius o desvio apresentado foi de 2%.	
Palavras-Chave: 	Linearidade; Piranômetro; Tipo estrela.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5795-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00023 -  - 1989.00023 - DIS