Data/hora: 22/06/2024 14:07:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/04/2018	
Data da última atualização: 	30/04/2018	
Autoria: 	CRUZ, N. R. N.; YAMAZAKI, M. A.; MARTINELLI, A. E.; MARTINATO, F.; SANTANA, A. E.	
Afiliação: 	Nathan R. N. Cruz, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Matheus A. Yamazaki, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Amanda E. Martinelli, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Fernanda Martinato, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp; Aureo E. Santana, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária/Hospital Veterinário Governador "Laudo Natel"/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/Universidade Estadual Paulista - Unesp.	
Título: 	Linearidade e carryover do contador hematológico Horiba Abx Micros ESV 60.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 345-349, fevereiro 2018	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Linearity and carryover of automated hematology counter Horiba  Abx Micros ESV 60.	
Conteúdo: 	O contador automático hematológico ABX Micros ESX 60 (Horiba Medical 2012) é analisador hematológico veterinário multi-espécie que realiza 50 contagens por hora, libera 18 parâmetros sanguíneos, além de fazer representações gráficas (histogramas) para leucócitos, hemácias e plaquetas. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do referido aparelho em relação à linearidade e carryover, através de controle comercial e de amostras de sangue provenientes da rotina do Laboratório de Patologia Clínica Veterinária. De acordo com resultados é possível afirmar que o presente aparelho possui um excelente coeficiente de linearidade (r2=0,99) nos parâmetros de leucócitos, eritrócitos e plaquetas em relação às diluições estudadas. Em relação aos carryoverhouve excelente desempenho do aparelho, contudo, houve valores não conformes nos parâmetros de CHCM e VPM em uma das metodologias realizadas que pode ser justificada pela limitação da fórmula que não considera a características do equipamento.	
Palavras-Chave: 	Automated hematology; Cell blood counter; Contador hematológico; Counter Horiba; Veterinary.	
Thesagro: 	Hematologia; Performance.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176150/1/Linearidade-e-carryover-do-contador-hematologico.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (62561-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS